PHSJ－4F型实验室pH计

使用说明书

敬告用户：

- 请在使用本仪器前，详细阅读本说明书。

- 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检，合格后方可使用。

- 玻璃电极的保质期为一年，出厂一年后，不管是否使用过，其性能都会受到影响，应及时更换。

- 第一次使用的pH电极或长期停用的pH电极，在使用前必须在3mol/L氯化钾溶液中浸泡24小时。

目 录

- 概述

- 仪器主要技术性能

- 仪器结构

- 仪器使用

- 仪器的维护与维修

- 仪器的成套性

- 附录

一、概述

PHSJ－4F型实验室pH计是一台智能型的实验室常规分析测量器，它适用于医药、环保、高等院校和科研单位的化验室测量水溶液中pH值，也可用于测量各种离子选择电极的电极电位和溶液温度。

1 仪器的主要特点

1.1 仪器采用单片机技术，并有断电保护功能。中文菜单显示，操作简单明了。

1.2 仪器具有自动温度补偿、自动校准、自动计算电极的百分斜率等功能。仪器对测量结果可以贮存、删除、查阅。仪器最多可贮存500套测量的实验数据。

1.3 在(0.0～60.0)℃温度范围内，用户可选择五种pH缓冲溶液对仪器进行一点或二点标定。用户通过调节等电位点，可以测量纯水、超纯水和锅炉水的pH值。

1.4仪器带有USB接口，与计算机通讯，计算机可下载仪器贮存的测量数据。

2 仪器的正常工作条件

2.1环境温度：(5～35)℃；

2.2相对湿度：不大于75%；

2.3供电电源：直流通用电源(9V DC，800mA)；

2.4周围空气中无腐蚀性的气体存在；

2.5周围无影响性能的振动存在；

2.6周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。

二、仪器主要技术性能

1 测量范围  pH：(0.000～14.000) pH

显示范围(-2.000～20.000) pH

mV：(-1999.9～1999.9)mV

温度：(-5.0～110.0)℃

2 分辨率    pH：0.001pH

mV：0.1mV

温度：0.1℃

3 电子单元示值误差  pH：(0.002pH(1个字

mV：(0.03%FS

温度：(0.2℃

4 自动温度补偿范围：(-5.0～110.0)℃

5 标定方式：一点或二点自动标定

6 用于校准仪器的五种标准缓冲溶液(25.0℃)：

0.05mol/kg      四草酸氢钾          1.680pH

0.05 mol/kg     磷苯二甲酸氢钾      4.003pH

0.025 mol/kg    混合磷酸盐          6.864pH

0.01 mol/kg     四硼砂钠            9.182pH

25.0℃饱和氢氧化钙   12.460pH

7 外形尺寸(mm)：280×215×92(长×宽×高)

8 重量(kg)：约1kg

三、仪器结构

1 仪器正面图

（1）显示屏     （2） 键盘     （3） 电极梗座

2 仪器后面板

（4）温度传感器插座     （5）接地接线柱          （6）pH电极插座         （7）参比电极接线柱        （8）USB接口            （9）电源插座

3 仪器配件

（10）E-201D-9型pH复合电极                                                                                     （11）电极套                                      （12）Q9短路插头

（13）T-818-B-6型温度传感器

（14）USB连接线

（15）DC9V稳压电源

（≥800mA，内正外负）

（16）REX-3型电极架

四、仪器使用

1  仪器安装

a. 电极架（16）插入电极梗座（3）内。

b.  pH复合电极（10）和温度传感器（13）安装在电极架（16）上，拉下pH复合电极（10）前段的电极套（11）。

c. 在pH电极插座（6）处拔去Q9短路插头（12）。然后，分别将pH复合电极（10）和温度传感器（13）插入pH电极插座（6）和温度传感器插座（4）内。

d. 用蒸馏水清洗复合电极，清洗后用滤纸吸干电极底部的水份。然后将复合电极和温度传感器浸入被测溶液中。

e. 通用电源器（15）输出插头插入仪器的电源插座（9）内。然后，接通通用电源器的电源，仪器可以进行正常操作。

2  键盘说明

仪器15个操作键，除“开/关”键外，其他键既有功能键又有数字键的作用，平时它们作为功能键，按这些键可以完成相应的功能；而第二功能即为数字键，当且仅当需要输入数据时，这些键作为数字键。如“7/查阅”键，平时按此键，在仪器测量状态下进入查阅仪器所贮存的测量数据功能；在输入数字时，按此键，将输入数字“7”。

●“（0～9）”、“-”和“·”键：用于数据输入。

●“0/mV”键：用于仪器进入mV测量状态。

●“1/ISO”键：用于设置等电位点。

●“8/(”键和“2/(”键：用于上下选择或翻看选项。

●“3/贮存”键：用于贮存测量数据。

●“5/设置”键：用于设置各种参数。

●“7/查阅”键：用于查阅贮存的测量数据。

●“9/pH”键：用于仪器进入pH测量状态。

●“·/标定”键：用于仪器进入标定状态。

●“-/删除”键：用于删除贮存的全部测量数据或在查阅时删除某一测量数据。

●“确认/输入”键：用于确认当前的操作状态和输入数据。

● “取消/退出”键：用于取消当前的操作，返回上一级操作界面。

3  pH值测量

按下“开/关”键，如用户不需对pH复合电极进行校准，仪器自动进入pH测量工作状态。则仪器自动进入pH测量工作状态，若需对pH电极进行标定或调节等电位点，则可按本节中“电极标定”和“等电位点”进行操作，然后再按“pH”键仪器进入pH测量状态。当前仪器显示如下：

当仪器显示屏左上方显示“重新标定！”，说明电极标定时间已超过了用户设置的标定间隔时间，提醒用户需对电极系统进行重新标定。

4  电极电位(mV)值测量

当仪器处于pH测量工作状态，按“mV”键，仪器即进入mV测量工作状态，此时仪器显示如下：

5  温度测量

当仪器处于pH或mV测量工作状态时，仪器接入温度传感器时，仪器显示为测得溶液的温度值XX.X℃。仪器不接入温度传感器时，仪器显示设置手动温度值XX.X℃。

6  电极标定

6.1一点标定

一点标定含义是只采用一种pH标准缓冲溶液对电极系统进行定，用于自动校准仪器的定位值。仪器把pH复合电极的百分斜率作为100％，在测量精度要求不高的情况下，可采用此方法，简化操作。操作步骤如下：

a. 将pH复合电极插入仪器的测量电极插座内，并将该电极用蒸馏水清洗干净，放入pH标准缓冲溶液A中（规定的五种pH标准缓冲溶液中的任意一种）。

b. 在仪器处于pH或mV测量工作状态下，按“标定”键，仪器即进入“标定1”工作状态，（若误按“标定”键，则按“取消”键返回即可）。此时，仪器显示如下：

c. 当显示屏上的pH值读数趋于稳定后，按“确认”键，说明仪器已完成一点标定。仪器显示如下：

此时，按“取消”键，则仪器返回相应的工作状态。若按“标定”键，仪器即进入“标定2”工作状态。若仪器显示屏左上方显示“E0或K值超差！”，说明电极有可能损坏，提醒用户需更换电极。

6.2二点标定

二点标定是为了提高pH的测量精度。其含义是选用二种pH标准缓冲溶液对电极系统进行标定，测得pH复合电极的实际百分斜率和定位值。操作步骤如下：

a. 在完成一点标定后，将电极取出重新用蒸馏水清洗干净，放入pH标准缓冲溶液B中。

b. 再按“标定”键，仪器即进入“标定2”工作状态，（若误按“标定”键，则按“取消”键返回即可）。此时，仪器显示如下：

c. 当显示屏上的pH值读数趋于稳定后，按下“确认”键，说明仪器已完成二点标定。仪器显示如下：

此时，按“取消”键，则仪器返回相应的工作状态。若仪器显示屏左上方显示“E0或K值超差！”，说明电极有可能损坏，提醒用户需更换电极。

注：仪器经过标定后得到的参数值关机后不会丢失。

7  等电位点设定

在仪器处于pH或mV测量工作状态下，按下“ISO”键，仪器即进入“等电位点”选择工作状态（若误按“ISO”键，则按“取消”键返回即可）。仪器设有3个等电位点，即等电位点7.000pH、12.000pH、17.000pH。用户可通过“(”或“(”键选用所需的等电位点。再按“确认”键进行确认，确认完毕按“取消”键，则仪器进入相应的工作状态。

一般水溶液的pH测量选用等电位点7.000pH。

纯水和超纯水溶液的pH测量选用等电位点12.000pH。

测量含有氨水溶液的pH值选用等电位点17.000pH。

8  其它功能操作(参数设置、贮存、查阅、删除和通讯)

8.1参数设置

当仪器处于pH或mV测量状态下，按下“设置”键，仪器即进入“设置参数”状态，设置日期和时间、手动温度、测量方式、操作者编号、标定间隔时间等参数。用户通过“(”或“(”键移动光标“▶”指向所需设置的参数项，按“确定”键，则对选中的参数项进行设置。如按“取消”键，仪器返回相应的工作状态。显示界面如下：

8.1.1日期和时间设置

当光标“▶”指日期和时间设置参数项时，按“确定”键，仪器显示界面如下：

用户通过“(”或“(”键移动光标“▶” 选择需所需要修改“年、月、日、时、分、秒”项，并按“确认”键,仪器显示如下:

此时输入正确的年份，再按“确认”键即完成年份的设置。若误操作，则按“取消”键即可。

8.1.2手动温度设置

当光标“▶”指手动温度设置参数项时，按“确定”键，仪器显示如上。通过“数字”键设置手动温度值。然后，按“确定”键予以确认，设置完毕，按“取消”键退出手动温度设置状态，仪器进入设置参数状态。手动温度设置范围(0.0～135.0)℃。

8.1.3测量方式设置

当光标“▶”指测量方式设置参数项时，按“确定”键，仪器显示如下。用户通过“(”或“(”键移动光标“▶”指向所需测量方式。

若设定连续测量方式，按“确定”键予以确认，确认完毕按“取消”键，仪器返回测量方式设置状态。若设定定时测量方式，按“确定”键，仪器进入定时设置，通过“数字”键设置定时值，定时范围(1～60)分钟。再按“确定”键予以确认，确认完毕按“取消”键，仪器返回测量方式设置状态。

若设定平衡测量方式，按“确定”键，仪器进入平衡设置，通过“数字”键设置平衡值，平衡范围(0.1～9.9)mV。再按“确定”键予以确认，确认完毕按“取消”键，仪器返回测量方式设置状态。

8.1.4操作者编号设置

当光标“▶”指操作者编号设置参数项时，按“确定”键，仪器显示如下。用户通过“数字”键设置操作者编号，编号范围(0～99)。再按“确定”键予以确认，确认完毕按“取消”键，仪器返回操作者编号设置状态。

8.1.5标定间隔时间设置

当光标“▶”指标定间隔时间设置参数项时，按“确定”键，仪器显示如下。用户通过“数字”键设置所需的标定间隔时间，标定间隔时间设置范围(0～999)小时。再按“确定”键予以确认，确认完毕按“取消”键，仪器返回标定间隔时间设置状态。

9  贮存

当仪器处于pH或mV测量工作状态时，按“贮存”键，仪器显示“贮存测量数据？”，按“确认”键，仪器显示“正在贮存...”并将仪器在当前测量工作状态下测得实验数据贮存到存贮器内，贮存完毕，仪器自动返回当前测量工作状态。若用户贮存后，而实际又不需要贮存，可参阅本章节“11删除” 进行删除。

注：仪器贮存的顺序号连接上一次贮存的序列号，最多可贮存测得的实验数据500套。若存贮器已存满了500套实验数据，再贮存实验数据，仪器则自动删除该存贮器内的全部实验数据，重新从“No.1”开始贮存实验数据。

10  查阅

当仪器处于pH或mV测量工作状态时，按“查阅”键，仪器即进入查阅功能，通过按“(”或“(”键，可查阅当前测量工作状态下存贮器内的全部实验据。若要退出查阅功能，按“取消”键，仪器自动返回当前测量工作状态。

如果用户发现存贮的某个实验数据组确实无用，则按“删除”键，仪器提示是否删除，用户按“确认”键，即可删除此数据。但是，数据一旦被删除就不能再恢复，望用户切记。如用户误按“删除”键，则按“取消”键，仪器自动返回查阅功能。

11  删除

当仪器处于pH或mV测量工作状态时，按“删除”键，仪器显示“测量数据全部删除？”，再按“确认”键，仪器显示“正在删除...”，并将删除仪器的存贮器内全部实验数据。删除完毕，仪器自动返回当前测量工作状态。若误按“删除”键，则可按“取消”键，仪器也自动返回当前测量工作状态。

若要删除存贮器内某一组实验数据，则参照本节中“查阅功能”进行操作。

12  通讯

通过USB连接线将仪器与计算机连接通讯。

五、仪器的维护与维修

1  维护

1.1 仪器的输入端(测量电极插座)必须保持干燥清洁。仪器不用时，将Q9 短路插头插入插座，防止灰尘及水汽浸入。在环境湿度较高的场所使用时，应把电极插头用干净纱布擦干。

1.2电极避免长期浸在蒸馏水,蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中；避免与有机硅油接触；电极经长期使用后, 如发现斜率略有降低,则可把电极下端浸泡在4％HF(氢氟酸)中3～5秒钟, 用蒸馏水洗净, 然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡, 使之复新。

2  维修

2.1开机前, 须检查电源是否接妥, 应保证仪器良好接地。电极的连接须可靠,防止腐蚀性气体侵袭。

2.2接通电源后, 若显示屏不亮, 应检查稳压电源是否有电压输出。

2.3若仪器显示的pH值不正常, 应检查复合电极插口是否接触良好,电极内溶液是否充满，若仍不能正常工作, 则可更换电极。

2.4若上述各种情况排除后, 仪器仍不能正常工作, 则与我厂有关部门联系。

六、 仪器的成套性

1  PHSJ―4F型实验室pH计电子单元             1台

2  E―201―C―9型pH复合电极                 1支

3  T―818―B―6型温度传感器                  1支

4  直流通用电源(9V DC，800mA)                1台

5  附件一套，以随机装箱单为准

七、附 录

附录1   pH缓冲溶液的配制

1.  0.05mol/kg四草酸氢钾溶液：称取经（54±3）℃烘（4～5）h并在干燥器中冷却后的四草酸氢钾12.61g，用水溶解后转入1000mL容量瓶中，在恒温槽（25±0.2）℃下稀释至刻度。

2.  0.05mol/kg 邻苯二甲酸氢钾溶液：称取经（110～120）℃烘2h并在干燥器中冷却后的邻苯二甲酸氢钾10.12g, 用水溶解后，转入1000mL容量瓶中，在恒温槽（25±0.2）℃下稀释至刻度。

3.   0.025mol/kg 磷酸氢二钠和0.025mol/kg磷酸二氢钾混合溶液：分别称取经（110～120）℃下烘（2～3）h并在干燥容器中冷却后的磷酸氢二钠3.533g、磷酸二氢钾3.387g, 用水溶解后转入1000mL容量瓶中，在恒温槽（25±0.2）℃下稀释至刻度。（如果用于0.02级以上的仪器，制备溶液所用的水, 应预先煮沸（15～30）min，以除去溶解的二氧化碳，在冷却过程中亦应避免与空气接触，防止二氧化碳的污染。）

4.  0.01mol/kg 四硼酸钠溶液：称取3.80g四硼酸钠（注意！不能烘），用水溶解后，转入1000mL容量瓶中，在恒温槽（25±0.2）℃下稀释至刻度。（如果用于0.02级以上的仪器，制备溶液所用的水，应预先煮沸（15～30）min, 以除去溶解的二氧化碳，在冷却过程中亦应避免与空气接触，防止二氧化碳的污染。）

5.  饱和(25℃)氢氧化钙溶液：将过量的氢氧化钙(大于2g/L)加入磨口玻璃瓶或聚乙烯瓶中，温度控制在（25±3）℃，剧烈摇动（20～30）min，溶液澄清后，用倾泻法取清液备用。

附录2   缓冲溶液的pH值与温度关系对照表

| 温度 (℃) | 0.05mol/kg 四草酸氢钾 | 0.05 mol/kg 邻苯二钾酸氢钾 | 0.025 mol/kg 混合磷酸盐 | 0.01mol/kg 四硼酸钠 | 25℃饱和 氢氧化钙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.668 | 4.006 | 6.981 | 9.458 | 13.416 |
| 5 | 1.669 | 3.999 | 6.949 | 9.391 | 13.210 |
| 10 | 1.671 | 3.996 | 6.921 | 9.330 | 13.011 |
| 15 | 1.673 | 3.996 | 6.898 | 9.276 | 12.820 |
| 20 | 1.676 | 3.998 | 6.879 | 9.226 | 12.637 |
| 25 | 1.680 | 4.003 | 6.864 | 9.182 | 12.460 |
| 30 | 1.684 | 4.010 | 6.852 | 9.142 | 12.292 |
| 35 | 1.688 | 4.019 | 6.844 | 9.105 | 12.130 |
| 40 | 1.694 | 4.029 | 6.838 | 9.072 | 11.975 |
| 45 | 1.700 | 4.042 | 6.834 | 9.042 | 11.828 |
| 50 | 1.706 | 4.055 | 6.833 | 9.015 | 11.697 |
| 55 | 1.713 | 4.070 | 6.834 | 8.990 | 11.553 |
| 60 | 1.721 | 4.087 | 6.837 | 8.968 | 11.426 |