# COD-571型

# 化学需氧量(COD)测定仪

# 使用说明书

上海仪电科学仪器股份有限公司

敬告用户：

- 欢迎您选用COD-571型化学需氧量(COD)测定仪，请您在初次使用或长时间未使用本仪器前详细阅读使用说明书，它将帮助您更好的使用本仪器。

- 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检，合格后方可使用。

目 录

- 概述

- 仪器主要技术性能

- 仪器结构

- 仪器使用

- 仪器的维护

- 仪器的成套性

- 附录

一、概述

化学需氧量(Chemical  Oxygen  Demand，简称COD)是在一定条件下，用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量，结果一般以氧的量来表示(以mg/L计)，反映了水受还原性物质污染的程度。通常情况下，还原性物质主要是有机物，因此，化学需氧量也是作为有机物相对含量的指标之一。

化学需氧量测定方法通常是重铬酸钾法或高锰酸钾法。欧美多采用重铬酸钾法，日本则广泛采用高锰酸钾法，我国根据自己的国情规定了用重铬酸钾法测定化学需氧量。

COD-571型化学需氧量测定仪(以下简称仪器)是采用新的LED测试技术，摒弃了传统复杂笨重的光路系统而全新设计的实验室分析仪器。使用我公司生产的配套消解装置，可同时进行21个样品加热回流仪器，具有体积小，操作方便，节约大量水、电及试剂，减少二次污染等优点,主要适用于焦化、造纸、石化、印染、皮毛、制革、制药、试剂、食品加工等工业废水中化学需氧量的测定。本仪器具有以下特点：

- 采用新的LED测试技术，使用不同波长的LED，结构简单、信号稳定，提高了测量精度；

- 采用单片机技术，中文操作简单明了；

- 仪器直接读取COD结果，无需滴定等其它方法进行分析；

- 仪器具有USB接口，可以实现与PC的连接。

- 仪器具有断电保护功能，在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下，仪器内部贮存的测量数据、校正数据以及设置的参数不会丢失。

- 仪器支持GLP规范：A  仪器要求设置操作者编号，并自动记录每次测量的相关零点校正、满度校正数据以及操作者、校正时间等信息；

B  仪器记录并允许查阅、打印(输出)校正数据。

C  仪器最多支持存贮符合GLP规范的200套测量数据。

意书z)cld注意：本说明书只包含测定仪部分，有关消解装置的具体操作说明以及注意事项请参见消解装置说明书。

二、仪器主要技术性能

1  测量范围：(0～1500)mg/L

2  仪器基本误差：±8％。

3  仪器的重复性:  3％。

4  仪器的稳定性： 在20min内COD值变化小于6mg/L。

5  输出方式：USB接口。

6  仪器正常工作条件

  - 环境温度: (5.0～35.0)℃；

  - 相对湿度: 不大于85％；

  - 供电电源：AC(220±22)V，频率(50±0.5)Hz；

  - 周围无影响性能的振动存在；

  - 周围空气中无腐蚀性的气体存在；

  - 周围除地磁场外无其他影响性能的电磁场干扰。

7  外形尺寸

长×宽×高, mm：315×225×100。

8  重量：约2kg。

三、仪器结构

1  仪器正面图

2  仪器后面板

从左往右分别为：（1）USB接口； （2）电源插座；   （3）保险丝插座； （4）开关。

# 3  键盘

本仪器共有15个按键，分别为输出╱1键、▼╱2键、下页╱3键、<╱4键、设置键/5、>╱6键、查阅╱7键、▲╱8键、上页╱9键、测量╱0键、存贮╱.键、删除╱-键、以及确认键、取消键、清除键等。除确认、取消、清除键外，其余都为双功能键。图示为按键示意图。

通常都为功能键，需要输入数据时，数字键才有效。数字0~9，小数点、负号为输入数据时使用，配合清除、确认、取消键完成数据的输入。

输出╱1键：输入数字“1“；查阅贮存数据或校正数据时输出贮存数据或校正数据；

▼╱2键、PgUp╱3键、<╱4键、>╱6键、▲╱8键、PgUp╱9键：输入数字“2”、“3”、“4”、“6”、“8”、“9”；方向键，用于选择菜单、查阅存贮数据时翻页等；

存贮╱.键：输入数字“.”；测量时贮存测量结果；

设置╱5键：输入数字“5”；在不同的操作情况下设置不同的功能；

查阅╱7键：输入数字“7”；查阅贮存数据或校正数据；

测量╱0键：输入数字“0”；在仪器的起始状态开始测量；

删除╱-键：输入负数；可以删除存贮的数据。

清除键：输入数据时，按此键清除所有输入的数字；

确认键：确认数据的输入；菜单的选择等；

取消键：放弃数据的输入；菜单选择；退出测量等；

4  仪器配件及附件

USB通讯线

四、仪器使用

4.1开/关机

将通用电源线连接至仪器，打开电源开关，仪器即显示“COD－571化学需氧量测定仪”等字样，稍等片刻，仪器自动进入起始状态，用户即可开始使用仪器。

使用完毕以后，关闭电源开关，仪器关机。

# 4.2 仪器的起始状态

仪器的起始状态显示如图，仪器显示有当前的系统时间。在仪器的起始状态，按“测量”键可以开始测量；按“设置”键允许设置系统时间、操作者编号、校正低浓度零点、满度、校正高浓度零点、满度等；按“查阅”键查阅存贮的测量数据、查阅校正的数据；按“删除”键删除全部存贮的数据。

# 4.3 起始状态下的设置功能

本设置功能允许设置系统时间、操作者编号、校正低浓度零点、满度、校正高浓度零点、满度等。在仪器的起始状态下，按“设置”键，仪器显示设置菜单，显示如图，仪器反向显示菜单项，用户按▼╱2键、▲╱8键移动菜单项，按“确认”键选择相应的功能模块；按“取消”键退出设置菜单。

“设置系统时间”：用户可以修改系统时钟值；

“设置操作者编号”：用户可以设置一个操作者的号码；

“校正低浓度零点”、“校正低浓度满度”或者“校正高浓度零点”、“校正高浓度满度”等：可以由此直接校正标准溶液，方便使用。

4.3.1 设置系统时间

按“设置”键，选择“设置系统时间”项后再按“确认”键，仪器进入设置系统时间模块，用户可以设置当前的系统时间。显示如图，

窗口显示当前时间，包括“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”。

如果用户需要修改时间，按方向键移动光标至需要修改的时间项，按“设置”键，并输入相应时间值。例如用户需要设置当前的月份，可按如下方法操作：按方向键移动光标至“月”项，按“设置”键，仪器弹出输入窗口，用户按照当前月份输入，输入完毕按“确认”键退出输入窗口。同理，可修改其他时间项，等所有的时间项修改完毕，按“确认”键即完成最后的设置。按“取消”键退出系统时间设置模块，返回起始状态。

# 4.3.2 设置操作者编号

仪器允许用户设置一个编号作为记录GLP规范的一部分；允许设置的范围为0~200；

在仪器的起始状态下，按“设置”键并选择“设置操作者编号”项，仪器会弹出输入窗口，用户直接输入合适的操作者编号即可。

注意：用户所有的测量结果、校正结果，仪器将自动包含操作者编号、时间等符合GLP规范的信息。

# 4.3.3 校正低浓度零点、校正低浓度满度、校正高浓度零点、校正高浓度满度

上述校正功能需要将标准溶液消解以后才可使用，详细参见标准溶液的校正部分。

# 4.4 查阅功能

为了方便使用，仪器允许用户随时查阅存贮数据、查阅上次的校正数据。

在仪器的起始状态，按“查阅”键，并选择相应选项即可查阅校正数据、查阅存贮数据，如图。

# 4.4.1  查阅存贮数据

测量结束以后，用户可以将测量结果存贮起来，方便以后查看、输出等。

仪器按照测量的参数存贮数据，所有存贮数据支持GLP规范，允许存贮200套测量结果。

在仪器的起始状态，按“查阅”键并选择“查阅存贮数据”项可以查阅存贮数据。显示如图，其中显示屏上方显示有实际的存贮数；每页最多可显示11个存贮数据，主要包括存贮时间、操作者编号、校正零点数据、校正满度数据以及相应的测量结果。       用户按方向键可依次查看每个存贮数据。

如果用户需要删除数据，则按“删除”键并选择相应操作即可；

如果用户需要输出存贮数据，有两种办法，第一种，连接USB连接线到安装有REX数据采集软件的PC机上，在PC机上运行REX数据采集软件，点击记录/采集仪器存贮的数据项，仪器自动将存贮的测量结果发送到PC机（PC机上的操作详见REX数据采集软件说明书）；第二种，连接USB连接线到PC机，用户在PC机上运行其他的串口调试软件（必须先安装USB相关驱动），然后在仪器上按“输出”键，同样可以输出存贮的测量数据。（相应的USB驱动安装、使用详见附录）

# 4.4.2  查阅校正数据

校正000在仪器的起始状态，按“查阅”键并选择“查阅存贮数据”项可以查阅存贮数据。显示如图，图中为查阅低浓度校正数据示意，其中包括校正的零点浓度数据、满度数据等。

用户如果需要输出当前的校正结果，连接USB连接线到PC机，用户在PC机上运行其他的串口调试软件（必须先安装USB相关驱动），然后在仪器上按“输出”键，即可输出校正结果（相应的USB驱动安装、使用详见附录）

4.5  测量

样品的一般测量通常包含以下三个部分：

4.5.1 测量前的准备

4.5.1.1  反应管、比色皿预处理

1、 反应管预处理

第1次使用反应管及管盖(管盖内已装好密封圈和隔膜，若无，应装配好)，先用铬酸洗液浸泡24h，倒去铬酸洗液（注意：铬酸洗液为强腐蚀性物质，要小心操作，注意不要溅在身体或衣物上），再用重蒸馏水清洗干净，并在110℃下用烘箱烘干备用。以后每次使用之前都要用重蒸馏水清洗干净，并在110℃下用烘箱烘干，并冷却至室温备用。

2、比色皿预处理及使用注意事项

应选取干燥干净通光面无划痕的比色皿，每次测量时比色皿放入的方向应一致。

拿取比色皿时，只能用手指接触比色皿两侧的毛玻璃，不可接触光学面，避免指纹、油污弄脏通光面，而改变比色皿透光性。

若测量精度要求比较高，比色皿需经下列步骤挑选：

步骤1 比色皿清洗   第一次使用比色皿，先用铬酸洗液浸泡24h。倒去铬酸洗液（注意：铬酸洗液为强腐蚀性物质，要小心操作，注意不要溅在身体或衣物上），再用重蒸馏水清洗干净，比色皿口向下倒置于干净的滤纸上，自然晾干（不可在烘箱中烘干），备用。

步骤2  比色皿选择  选择通光面光滑无划痕的比色皿，向其中倒入四分之三的重蒸馏水，用滤纸轻轻吸附比色皿表面的水，再用擦镜纸或软绸布擦干，待用。

步骤3  仪器检测   仪器开机，按“测量”键进入测量状态，待显示稳定后，放入比色皿，使光路均匀通过比色皿的通光面，比较各比色皿的电位值，挑选电位值最接近的比色皿使用，每四个一组放置好，备用。

铬酸洗液配制方法：

将20g重铬酸钾（K2Cr2O7）溶于20ml重蒸馏水中，在慢慢加入400ml浓硫酸（1.84g/ml）。

注意：洗液具有强腐蚀性，防止烧伤皮肤及衣服等。用毕回收，可反复使用。

4.5.1.2  样品、标准溶液的制备

- 取出干净干燥的反应管，移入2 ml样品，废水中含有氯离子时，预先加入0.05g硫酸汞。

- 根据不同的样品移入3ml不同的专用氧化剂(详见附录二)。

- 旋紧盖子(检测管盖内的密封圈和隔膜应完好，否则更换)，反复颠倒反应管几次，使试剂和样品充分混合，待用。

- 如果需要校正，则重复1~3步骤，用重蒸馏水(制备见附录三)代替样品，作零点校准；用150mg/L或1500 mg/L COD标准溶液，作满度校准(配制见附录一)。

- 不同浓度的样品选用不同的专用试剂及测量方法，具体见表1。

表1

| 样品浓度值mg/L | 专用试剂 | 零点校准浓度值mg/L | 满度校准浓度值mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~150 | B | 0 | 150 |
| 150~1500 | A | 0 | 1500 |
| 1500以上 | A | 0 | 1500 |

4.5.1.3  消解操作

1、使用消解装置将配置好的样品或者标准溶液进行消解；

2、将消解时间设定为120min；

3、将消解温度设定为150℃。设定后，消解装置即开始加热，当温度升至设定值时，仪器发出“嘟、嘟”的提示声。

在消解孔中依次放入需消解的试管，盖上保护罩。按“消解”键，仪器进入消解状态并计时，当时间显示窗显示为零时，消解结束，仪器发出“嘟、嘟”的提示声。关闭电源开关，等待约20min，等反应管温度低于120℃后，取出反应管颠倒几次，自然冷却至室温。

详细操作请用户参见消解装置的使用说明书，并严格按照规范操作，以免发生意外。

4.5.2 样品测量

- 打开测定仪仪器开关，并预热0.5h。

- 用户按前面的消解步骤制备好样品，并自然冷却至室温（详见消解操作）。

- 把反应结束后的样品小心倒入比色皿中，用滤纸轻轻吸附比色皿表面溶液，再用镜头纸擦干净比色皿四周。

- 在仪器的起始状态下，按“测量”键，并按照样品大致测量范围选择菜单项，确认后即可开始测量。

把比色皿小心放入比色池中，使光路均匀通过比色皿光亮的两面，盖紧比色皿窗口，进行测量，仪器显示如图。

- 等仪器显示稳定后，用户按“存贮”键存贮当前的测量结果。如果用户需要精确测量，则建议每次测量前进行满度校正和零点校正（标准溶液的制备参见附录；标准溶液的消解详见消解过程）。

测量结束，按“取消”键退出测量状态。

4.5.1.4  标液校正

校正包括零点校正和满度校正。由于实际使用的LED光源受环境、设备、热源等的影响，导致漂移的产生，为保证测量的准确性，建议每次测量前都校正一次。

在仪器的起始状态(或者测量状态)下，按“设置”键选择相应的菜单项即可校正零点或者满度。图示为校正零点显示示意图：其中显示有当前的浓度值、零点浓度等。

零点校正步骤如下：

1、按照测量浓度档次，参见表1和附录制备相应的标准溶液(用重蒸馏水)；

2、按照消解步骤，将标准溶液消解后并自然冷却至室温（详见消解操作）；

3、把反应后的标液小心倒入比色皿中，用滤纸轻轻吸附比色皿表面溶液，再用用镜头纸擦干净比色皿四周。

4、打开仪器的比色皿窗口，将比色皿插入比色池中，使光路通过均匀比色皿光亮的两面，盖紧比色皿窗口。

5、等显示稳定后，按“确认”键，仪器存贮校正数据

6、满度校正的操作步骤同上，使用150mg/L或1500 mg/L的标准溶液进行校正。

7、校正完毕，。按“取消”键退出校正状态，即可进行样品的测量。

4.5.1.5 废液处理

专用试剂内含有浓硫酸及六价铬，分析结束后应集中收集。处理过程如下：

1、废液混合液浓度若较高应稀释到1％以后再进行还原。

2、废液处理应在通风橱内进行操作。

3、用亚硫酸氢钠中和、还原，使六价铬还原为三价铬，硫酸充分中和完全。

4、用氢氧化物共沉淀法或硫化物共沉淀法处理。

5、用过滤或倾析法将沉淀分离。

6、检查滤液中不含重金属离子后再排放。

4.5.1.6 测量结束工作

- 测量结束后，反应管及管盖使用完毕后，应及时先用去离子水清洗干净(试剂里含有银离子，直接用自来水洗会产生沉淀)，并在110℃下用烘箱烘干备用。

- 比色皿用去离子水清洗干净，（不可用碱液洗涤，也不能用硬布、毛刷刷洗）。比色皿口向下倒置于干净的滤纸上，自然晾干（不可在烘箱中烘干），然后存放于比色皿盒中。

- 用滤纸或干净的软布擦干净仪器，盖好仪器的上盖。

五、仪器的维护

- 为确保仪器的正常稳定工作，在电压波动较大的地方，建议用户使用220V稳压器，接地应良好。

- 仪器应在预热0.5小时后进行试验，建议每隔一刻钟应重新进行满度的校准，防止仪器的漂移产生测量的误差。

- 仪器应放置在坚固平稳的工作台上,防止振动对仪器测量的影响。

- 仪器不可受到阳光的照射，周围应无发热体存在。

- 试剂含浓硫酸在操作时应小心谨慎，以免灼伤或损坏仪器。

6． 反应管及管盖使用完毕后，应及时先用去离子水清洗干净(试剂里含有银离子，直接用自来水洗会产生沉淀)，并在110℃下用烘箱烘干备用。

# 六、仪器的成套性

1、COD-571型化学需氧量(COD)测定仪         1台；

2、COD-571-1型消解装置                    1台；

3、721型比色皿                            4只；

4、产品合格证                              1份；

5、附件一套，以随机装箱单为准。

# 七、附录

附录一  COD标准溶液的配制方法

准确称取预先在105～110℃烘干2h的基准或优级纯邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)1.2754g溶于重蒸馏水，转移至1000ml容量瓶中，用重蒸馏水稀释至标线。此溶液COD值为1500mg/L。浓度为150mg/L COD溶液用1500mg/L稀释10倍而得。

附录二  专用氧化剂A或B的配制方法

专用氧化剂A：准确称取预先经120℃烘干2小时在干燥器内冷至室温的基准重铬酸钾(K2Cr2O7)2.6480g，溶于加入30毫升浓硫酸的80毫升重蒸馏水中，转移至100ml容量瓶中，用重蒸馏水稀释至标线。此溶液为0.09mol/L重铬酸钾溶液。与溶有1%硫酸银(Ag2SO4)的浓硫酸按体积比1：2稀释成测量(0～1500mg/L的COD值)专用消解液。专用氧化剂B：同上，配制0.009mol/L重铬酸钾溶液，并稀释成测量(0～150mg/L的COD值)专用消解液。

附录三  重蒸馏水的制备方法

于蒸馏水中加入少许高锰酸钾进行重蒸馏而得。

附录四  USB相关驱动说明

一、如果用户使用我公司提供的REX数据采集软件，则按照说明书要求操作即可；如果用户的PC机上没有安装REX数据采集软件，则可按以下步骤操作：

1、本仪器使用Silicon Labs公司的CP2102作为USB通讯接口，因此相应的要安装CP2102的驱动程序，可以联系我公司销售部门，或者用户自己到Silicon Labs公司网站下载驱动；

2、安装驱动成功后，用仪器提供的USB连接线连接仪器至PC机，打开仪器电源，如果是第一次连接PC机，则PC机上会有发现硬件并安装驱动等提示。用户可以查看PC机的设备管理器的端口，上面有Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COMx)的标识，表示驱动已经安装成功，上面的COMx的x表示串口号，否则需要重新安装驱动。

3、本仪器使用标准的RS232通讯，格式为：9600,n,8,1，即9600bps的波特率，无奇偶校验，8位数据位，1个停止位。

4、用户使用普通的串口调试软件即可通讯。在仪器的查阅存贮数据/校正数据 时按“输出”键，串口调试软件窗口即可得到测量结果/校正数据。

沪制 02220128号

产品标准编号：Q/YXLG

生产和维修地址：上海安亭园大路5号

电话：021－59577340,021-39506397/99

传真：021－39506377,021-39506398

邮编：201805

网址：http：//www.lei-ci.com

E-mail: rex_xs@lei-ci.com

# Text boxes

警  告

请用户严格遵循以下原则，小心使用，避免受到人身伤害和意外事故，给您带来不必要的损失！

- 仪器必须开机预热0.5h后方可进行测量。

- 为防止触电，必须确保本仪器有良好的接地，有条件的可安装漏电保护装置。

- 在开启消解装置前，一定要先盖上保护罩。消解过程中不得打开消解保护罩，以免受到伤害。

- 消解装置使用时，加热温度可达165℃，切勿用手或身体其他部位去触摸加热体，以免烫伤。

- 消解过程中操作人员脸部不得靠近消解装置的正上方，以免受到伤害。

- 消解试管及试管帽发现破损不得使用。

- 专用试剂内含有浓硫酸及有害的化学物质，使用时应避免溅到身体及其他物体上，以免伤害及损坏。

- 分析结束后应集中收集，妥善处理。

第一步、测量前准备

- 反应管、比色皿预处理

- 样品或者标准校正溶液的制备

- 对制备好的样品或标准校正溶液进行消解操作

第二步、测量过程

1、打开仪器，预热0.5h；按照样品大致浓度选择浓度档次,然后进行测量；

2、待仪器显示稳定后，将消解好的样品小心倒入比色皿里，打开仪器窗口，放入仪器的比色池中，待显示稳定后，即可得到当前样品的浓度值；

3、如果用户需要精确测量，则可以使用预先制备好的标准溶液校正零点、满度值，然后重复步骤2进行测量。

第三步、测量后处理

1、废液处理

2、测量结束处理

注  意

- 如发现消解试管及试管帽发现破损不得使用。

- 消解试管为易耗品，用户可与本厂联系购买！

提 示

有关氯离子干扰问题   由于水中的氯离子能被重铬酸钾氧化，并且与试剂中的硫酸银作用产生沉淀，影响测量结果，故在回流前必须向水样中加入硫酸汞，使成为络合物以消除干扰。对氯离子含量高于2000mg/L的样品必须预先作定量稀释，使含量降低至2000mg/L以下后，再进行测量。

高浓度COD的测量    对COD浓度为1500 mg/L以上的样品，应预先采取以下方法中的一种进行处理。方法1：减少样品的取样量，其余用重蒸馏水补足至2ml。方法2：样品预先用重蒸馏水稀释到COD浓度为1500 mg/L以下，再取样2ml。根据稀释的倍数计算结果。

警  告

试剂中含浓硫酸，因此用户在操作时务必小心谨慎，以免灼伤身体或损坏仪器。